Отчет

Элемент				: Ba

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000002

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 553.6

напряжение ФЭУ, В		: 540

напряжение модулятора	: 37

лампа					: 26726

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Ba.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 700 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2550 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2800 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.031078

Масса, пкг		: 2.200000

Концентрация	: 0.055000

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Ba | 2.200000 | 40.00 | 0.055000 | 0.002750 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Ba | 2.347606 | 40.00 | 0.058690 | 0.002935 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Ba | 2.052394 | 40.00 | 0.051310 | 0.002565 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 2.200000 | 0.055000 |
| СКО (абс) | 0.147606 | 0.003690 |
| СКО (отн) | 6.709091 | 6.709091 |