Отчет

Элемент				: Cd

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000002

Метод				: c модификатором

Установки прибора:

линия, нМ				: 228.8

напряжение ФЭУ, В		: 555

напряжение модулятора	: 13

лампа					: 16170

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Cd.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 600 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 600 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 1700 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2700 | Малый | Включен |
| Пауза | 70.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.050061

Масса, пкг		: 0.029025

Концентрация	: 0.000726

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Cd | 0.029025 | 40.00 | 0.000726 | 0.000036 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Cd | 0.032000 | 40.00 | 0.000800 | 0.000040 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000002 | 07.07.2026 | Cd | 0.034975 | 40.00 | 0.000874 | 0.000044 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 0.032000 | 0.000800 |
| СКО (абс) | 0.002975 | 0.000074 |
| СКО (отн) | 9.250000 | 9.250000 |