Отчет

Элемент				: Fe

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000001

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 372.0

напряжение ФЭУ, В		: 440

напряжение модулятора	: 24

лампа					: 25014

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Fe.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 700 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2400 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2600 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.060283

Масса, пкг		: 21.191200

Концентрация	: 0.529780

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000001 | 07.07.2026 | Fe | 21.191200 | 40.00 | 0.529780 | 0.026489 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000001 | 07.07.2026 | Fe | 19.703112 | 40.00 | 0.492578 | 0.024629 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000001 | 07.07.2026 | Fe | 22.679288 | 40.00 | 0.566982 | 0.028349 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 21.191200 | 0.529780 |
| СКО (абс) | 1.488088 | 0.037202 |
| СКО (отн) | 7.022160 | 7.022160 |