Отчет

Элемент				: Fe

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000003

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 372.0

напряжение ФЭУ, В		: 440

напряжение модулятора	: 24

лампа					: 25014

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Fe.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 700 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2400 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2600 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.013646

Масса, пкг		: 1.920000

Концентрация	: 0.048000

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Fe | 1.920000 | 40.00 | 0.048000 | 0.002400 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Fe | 1.739149 | 40.00 | 0.043479 | 0.002174 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Fe | 2.100851 | 40.00 | 0.052521 | 0.002626 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 1.920000 | 0.048000 |
| СКО (абс) | 0.180851 | 0.004521 |
| СКО (отн) | 9.418750 | 9.418750 |