Отчет

Элемент				: Mn

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000001

Метод				: Стандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 402.7

напряжение ФЭУ, В		: 440

напряжение модулятора	: 25

лампа					: 15730

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Mn.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 500 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 500 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2100 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2400 | Малый | Включен |
| Пауза | 60.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.012217

Масса, пкг		: 1.329524

Концентрация	: 0.033238

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000001 | 07.07.2026 | Mn | 1.329524 | 40.00 | 0.033238 | 0.001662 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000001 | 07.07.2026 | Mn | 1.550476 | 40.00 | 0.038762 | 0.001938 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000001 | 07.07.2026 | Mn | 1.440000 | 40.00 | 0.036000 | 0.001800 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 1.440000 | 0.036000 |
| СКО (абс) | 0.110476 | 0.002762 |
| СКО (отн) | 7.672222 | 7.672222 |