Отчет

Элемент				: Sb

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000003

Метод				: с модификатором

Установки прибора:

линия, нМ				: 231.2

напряжение ФЭУ, В		: 440

напряжение модулятора	: 12

лампа					: 0803.010

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Sb.cnc

коэффициент расчета		: 2.000000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 800 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 800 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2600 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2750 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.000218

Масса, пкг		: 0.320000

Концентрация	: 0.008000

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Sb | 0.320000 | 40.00 | 0.008000 | 0.000400 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Sb | 0.293197 | 40.00 | 0.007330 | 0.000366 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Sb | 0.346803 | 40.00 | 0.008670 | 0.000434 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 0.320000 | 0.008000 |
| СКО (абс) | 0.026803 | 0.000670 |
| СКО (отн) | 8.375000 | 8.375000 |