Отчет

Элемент				: Se

Дата					: 07.07.2026

Название пробы			: ИТС-ПБ-26-000003

Метод				: Cтандартный

Установки прибора:

линия, нМ				: 196.1

напряжение ФЭУ, В		: 595

напряжение модулятора	: 10

лампа					: 0903.077

Параметры анализа

файл концентрации		: ГОСТ 31870Se.cnc

коэффициент расчета		: 1.700000

Характеристики этапов:

| Процесс | Длительн. | Темпер. | Аргон внутр. | Аргон внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка | 40.0 | 120 | Малый | Включен |
| Пиролиз1 | 25.0 | 700 | Малый | Включен |
| Пиролиз2 |  |  |  |  |
| Оценка нуля | 5.0 | 600 | Выключен | Включен |
| Атомизация | 1.5 | 2600 | Выключен | Включен |
| Очистка | 2.0 | 2800 | Малый | Включен |
| Пауза | 80.0 | 0 | Малый | Включен |

Объем пробы	: 40.00

Интеграл		: 0.030526

Масса, пкг		: 1.073082

Концентрация	: 0.026827

Комментарий:

| # | Имя | Дата | Элемент | Масса, пг | Объем, мкл | Конц., мкг/л | Конц., мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Se | 1.073082 | 40.00 | 0.026827 | 0.001341 |
| 2 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Se | 0.926918 | 40.00 | 0.023173 | 0.001159 |
| 3 | ИТС-ПБ-26-000003 | 07.07.2026 | Se | 1.000000 | 40.00 | 0.025000 | 0.001250 |

|  | Масса, пг | Конц., мкг/л |
| --- | --- | --- |
| Среднее | 1.000000 | 0.025000 |
| СКО (абс) | 0.073082 | 0.001827 |
| СКО (отн) | 7.308000 | 7.308000 |